附件五：

医用外科口罩、帽子、鞋套等要求

- 资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力；

2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

二、清单及要求

| 产品名称 | 要求 | 拟购数量 |
| --- | --- | --- |
| 医用外科口罩 | 1、用途：供采供血业务及相关工作工作人员日常防护使用。 2、材质：三层设计，外层无纺布，中层熔喷无纺布，内层亲肤无纺布。 3、规格：17.5×9.5cm，10只/包。 4、有效期：≥24个月。 5、技术指标 5.1合成血液穿透: 2ml合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩样品外侧面后，口罩内侧面不出现渗透； 5.2口罩外侧面沾水等级应不低于GB/T4745-1997中的3级； 5.3过滤效率：细菌过滤效率(BFE): 口罩的细菌过滤效率不小于95%，颗粒过滤效率(PFE):口罩对非油性颗粒的过滤效率不小于30%； 5.4气体交换压力差(OP):口罩两侧面进行气体交换的压力差OP≤49Pa/cm'； 5.5阻燃性能:口罩材料为不易燃性材料，移离火焰后继续燃烧不超过5s； 5.6无菌:经环氧乙烷灭菌后的产品，应无菌； 5.7环氧乙烷残留量:环氧乙烷残留量应≤10Hg/g。 6、执行标准 产品符合行业标准YY0469-2011<医用外科口罩> | 180789个 |
| 医用一次性帽子 | 1、用途：供采供血业务及相关工作工作人员日常防护使用。 2、材质：医用无纺布。 3、灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 4、有效期：≥24个月。 5、产品规格 50顶/包 6、技术指标 由采用SMS材质的复合无纺布经热合而成，无菌包装。 | 49400个 |
| 鞋套 | 1、用途：供采供血业务工作人员及献血者日常防护使用 2、材质：医用无纺布。鞋套口有双筋设计。 3、有效期：≥24个月。 4、技术指标：采用全新 PE材质经热合而成、防滑、无毒、无异味。 | 51350双 |
| 一次性医用防护口罩 | - 1、用途：新冠肺炎康复者恢复期血浆采供业务工作人员及消杀人员日常防护使用。 - 2、执行标准：GB 19083-2010。 - 3、材质：口罩体底层和面层由仿粘热扎法非织造布，中间层为聚丙烯熔喷布。 - 4、过滤效率：对非油性颗粒过滤效率≥95%。 5、滤料级别：Ι级。 6、有效期：≥24个月。 | 3500个 |
| 医用一次性防护服 | - 1、用途：新冠肺炎康复者恢复期血浆采供业务工作人员及消杀人员日常防护使用。 - 2、执行标准：GB 19082-2009。 - 3、过滤效率：关键部位及缝接处均≥70%。 - 4、抗合成血液穿透≥2级。 - 5、灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 6、有效期：≥24个月。 | 166套 |

三、预算金额

- 本项目预算金额约12.2万元