附件三：

新冠肺炎病毒抗原自检试剂盒要求

- 一、服务内容

- 为了进一步夯实疫情防控基础，降低交叉感染风险，及时发现新冠肺炎传染源，中心拟购买新冠肺炎病毒抗原自检试剂盒，切实保障血液安全以及献血者和工作人员身体健康。

- 资质要求

- 投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- 投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 投标人提供营业执照、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及厂家授权书、产品注册证、销售代表授权书，复印件加盖公章。

- 投标人提供四川省药械平台挂网证明，加盖公章。

- 技术要求

- 用途：试剂盒用于定性检测口咽拭子、鼻咽拭子和鼻拭子样本中新型冠状病毒N抗原；

- 检测原理：试剂盒需采用免疫层析技术结合双抗体夹心法原理检测新型冠状病毒N抗原；

- 储存条件：在2～30℃储存，有效期不低于12个月；

- 检测反应时间：不低于15分钟，且不超过30分钟；

- 处理液使用条件：效期内使用，需满足开瓶10次对试剂无影响；

- 符合率：使用国家参考品检定时符合国家标准。企业参考品检测结果需满足阴性参考品符合率20/20，阳性符合率8/8；

- 最低检出限：最低检出限CT值需为30；检测灭活病毒培养液，最低检出限需为137 TCUD50/mL；影响因素：需对不低于33种常见交叉反应病原微生物进行验证，并标有病毒滴度；需对不低于26种常见感染物质进行验证。

- 结果观察：不需要额外添加设备，可直接观察结果。

- 服务要求

- 投标人应承诺保证甲方日常需求的库存量。

- 在收到采购人订货通知后7个工作日内将产品送至采购人指定地点，不符合合同约定标准的产品，中标人负责在7个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，采购人有权退货。

- 项目预算

- 本项目预算为12万元。