附件二：

一次性使用单采血浆分离器（P-1000B、P-1000B3）要求

- 产品简介

一次性使用单采血浆分离器由P-1000B、P-1000B3两种产品配套组成。P-1000B产品由分离杯、管路、废液袋、混合袋、收集袋、药液过滤器、穿刺器及其护套、压力监测器接头等组成；P-1000B3产品由压力监测器接头、管路、药液过滤器、穿刺器及其护套、三通、锁合轧口、夹片等组成。

- 产品用途

P-1000B实现红细胞(去甘油)的分离及血液成分的回输；P-1000B3实现红细胞（加甘油）及血液成分的回输。

- 资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、投标人需提供公司营业执照，产品医疗器械注册证，生产厂家营业执照、授权，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 四、技术要求

- 1、P-1000B

| 编号 | 项 目 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分离杯 | 材料：PC 外径：φ83.5mm±2mm，高度：165mm±2mm |
| 2 | 袋体 | 材料：PVC，压延膜 收集袋：600ml,单层厚0.43mm±0.03mm，长*宽=210mm±5mm *125mm±5mm； 混合袋：容积≥400ml, 单层厚0.43mm±0.03mm，长*宽=370mm±5mm *250mm±5mm； 废液袋: 容积≥5000ml, 单层厚0.43mm±0.03mm，长*宽=470mm±5mm *340mm±5mm。 |
| 3 | 管路 | 材料：PVC 内径为3.0mm～3.3mm，壁厚为≥0.6mm。 |
| 4 | 标签 | PP防水标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏。 |
| 5 | 包装方式 | P-1000B产品包装为定位盒加透析纸包装，10套/纸箱 |
| 6 | 灭菌方式 | 环氧乙烷灭菌、无菌无热原。 |
| 7 | 无菌有效期 | 自灭菌之日起至少3年。 |
| 8 | 其他性能 | 理化性能及生物性能符合国械注准20183451761技术要求。 |

- 2、P-1000B3

| 编号 | 项 目 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管路 | 材料：PVC 内径为3.0mm～3.3mm，壁厚为≥0.6mm。 |
| 2 | 包装方式 | P-1000B3产品包装为PE小包装加透析纸包装，100套/纸箱。 |
| 3 | 灭菌方式 | 环氧乙烷灭菌、无菌无热原。 |
| 4 | 无菌有效期 | 自灭菌之日起4年。 |
| 5 | 其他性能 | 理化性能及生物性能符合国械注准20183451761技术要求。 |

- 五、其他要求

- 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人；

- 2、产品在使用过程中出现异常，应立即派人进行调查指导；

- 3、产品在有效期内出现质量问题，应负责及时免费退换；

- 4、保证产品持续供应而不影响业务工作，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同；

- 5、投标人以产品单价报价。

- 六、预算金额

- 项目预算为5万元