**附件三：**

**空气消毒机要求**

1. **资质要求**

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力；

2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

1. **技术要求**

1、外观：机身外壳采用阻燃材料。机身底部带四个可移动万向脚轮。

2、操作：设备能通过大尺寸液晶显示屏进行触摸操作。

3、功能：

（1）消毒选择：程控、遥控、手控多控消毒运行，程控程序数量≥5组。

（2）消毒设置：具有手动消毒设置、程控消毒设置。

（3）参数显示：具有风速、累计工作时间、过滤网使用时间、时钟、空气质量与洁净度、湿度、温度等参数显示。

（4）报警提示：至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障报警提示。

4、多级过滤净化：可去除烟雾、甲醛、氨、苯等。

5、消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%(提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告)。

6、臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m³(提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告)。

7、核心组件设计寿命≥29990小时(提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告)。

8、等离子体密度分布≥8.0X1017/m³(提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告)。

9、循环风量：≥850m³/h。

10、噪音：≤60dB。

11、工作电源：220V±22V。

12、最大输入功率：80W。

1. **其他要求**

1、产品在有效期内出现质量问题，应负责及时免费更换；

2、投标人以产品单价报价，单价限价6000元。

1. **预算金额**
   * + - 1. 本项目预算金额为7.8万元