附件四：

梯形板要求

- 一、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- 2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、投标人需提供公司营业执照、销售代表授权、身份证复印件等相关资质。（需加盖公章）

二、技术参数

- （一）梯形板

1、梯形板用于人体血液样本的ABO和Rh血型鉴定。

2、类型： 120孔位阶梯型微孔板，12通道×10样本。

3、微孔板尺寸：长（92mm±2mm）×宽（130mm±2mm）×高（12mm±2mm）。

4、反应孔尺寸: 直径（6mm±0.5mm）×深度（7.5mm±0.5mm），孔型：圆形孔。

5、材质：ABS料和PC料。

6、使用方法：清洗后可以反复使用。

7、分析方法：阶梯型微孔板凝集法独特的阶梯型微孔板技术。微孔板孔内具有凹槽阶梯面，可在红细胞或微粒凝聚时防止剥落或变形，有助于稳定红细胞凝聚沉淀，捕捉清晰的图像。

- 三、其他要求

- 1、产品在使用过程中出现问题，投标人应及时派人协助解决；在效期内出现任何质量问题，均无条件免费更换；

- 2、包装袋（箱）应干净、结实、无破损、封口严密，方便储存、运输和使用，在每件包装上须注明：品名、制造厂商、批号、生产日期等。

3、投标人需报产品单价。

- 四、预算金额

- 本项目预算金额为9.8万元。